VOC/HEPA 过滤器 MEA 失败

调查与低成本推进方案

编制：技术支持部
日期：2026-05-23
密级：内部
成本策略：低预算优先，零新增设备采购

一、背景与核心判断

Miri IVF 培养箱用 VOC/HEPA 过滤器（立陶宛工厂制造）在鼠胚实验（MEA）中失败。立陶宛侧初步怀疑苏州康福特供应的 H13 HEPA 过滤器为主要原因。

物料风险评估已完成，全部物料按 VOC 释放风险分为四级：

| 风险等级 | 物料 | 核心问题 |
| --- | --- | --- |
| A 高 | 硅酸密封胶 DC732 | 37°C 分解产生甲醛，确认胚胎毒性 |
| A 高 | 活性炭（CARL ROTH） | 无规格书，装填前未见高温活化 |
| A 高 | PS 外壳（东莞钰宝） | 模具严重腐蚀，脱模油辅助出模 |
| B 中 | HEPA 总成（苏州康福特） | PTFE 滤纸惰性，热熔胶/ABS 框架待验证 |
| C/D | 其余接头/O型圈/标签 | 材质稳定，无显著风险 |

核心判断：高风险物料（DC732 玻璃胶、活性炭、PS 外壳）不属于 HEPA 供应商康福特的供货范围。将排查重心锁定在 HEPA 上方法论上不合理。应按风险等级从高到低逐级排查。

二、成本控制原则

公司对成本严格控制，本方案设计时遵循以下原则：

零新增设备采购 —— 全部使用现有实验室设备（烘箱、玻璃瓶、密封罐等）

耗材花费不超过 200 元 —— 仅需甲醛检测管（Dräger），约 50-100 元/支

优先借用 —— PID VOC 检测仪从其他部门借用或租用（预估租费 500-1000 元/周）

外送检测按需 —— GC-MS 第三方检测仅用于关键样品（2-3 个，约 200-300 元/样）

MEA 已有费用 —— 鼠胚实验是立陶宛工厂现有运行成本，不新增预算

不出差 —— 供应商沟通用视频会议，样品从苏州快递即可

先免费后付费 —— 先利用供应商免费提供的 SDS 和技术文档做判断，需要时才外送检测

总预算预估：0 元（设备采购）+ 200 元（检测管）+ 可选的 600 元（GC-MS 外送）= 最低 200 元，最高不超过 1,000 元。

三、周一康福特电话要点（5/26）

3.1 会前对齐口径（告诉领导）

这个会的目的是收集数据，不是给康福特下结论

HEPA 滤纸本身（PTFE）是惰性的，问题大概率在辅助材料（粘结剂/灌封胶/ABS）

高风险项（DC732 玻璃胶/活性炭/PS 外壳）不在康福特，立陶宛工厂自己的工艺也有问题需要排查

最终判断不靠猜，靠 MEA 定位实验。4 轮实验、2 周时间就能出结论

3.2 问题清单

| 编号 | 问题 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 滤纸折叠后用什么粘结剂固定？具体牌号和类型（EVA/聚氨酯/环氧）？ | 锁定粘结剂类别 |
| 2 | 粘结剂固化温度和时间？出厂前是否完全固化？ | 判断 37°C 下是否继续挥发 |
| 3 | 边框和滤芯之间用什么灌封胶密封？牌号？ | 灌封胶是常见 VOC 源 |
| 4 | 以上材料是否有 ISO 10993 生物兼容性报告或 VOC 释放数据？ | 评估材料安全性 |
| 5 | ABS 框架是原生料还是再生料？供应商和牌号？ | 再生料 VOC 风险高 |
| 6 | 是否有 ABS 苯乙烯单体残留量数据？ | 苯乙烯有胚胎毒性嫌疑 |
| 7 | 是否有同类产品在医疗/IVF 领域的供货记录？ | 评估医疗级经验 |
| 8 | HEPA 组装环境等级（万级/十万级）？温湿度控制？ | 生产环境决定外部污染 |
| 9 | 出厂前做哪些检测？有无 VOC/TVOC 释放的批次检测数据？ | 没有检测 = 没有控制 |
| 10 | 包装材料和方式？运输仓储中是否可能暴露于化学气体？ | 包装吸附 VOC 是常见问题 |
| 11 | 能否在一周内提供粘结剂、灌封胶、ABS 的 SDS 和 VOC 检测报告？ | 后续决策的数据基础 |

四、MEA 失败低成本排查方案

4.1 执行路径（最短路径法）

| 第1步 | 有过滤器 vs 无过滤器 MEA 对比 → 无过滤器通过：实锤过滤器问题 → 无过滤器失败：查 CO2/耗材/培养箱 |
| --- | --- |
| 第2步 | 刮除 DC732 玻璃胶 → 换医用级硅胶密封 → MEA → 通过：DC732 是元凶。花费：约 30 元硅胶管 → 失败：进入第3步 |
| 第3步 | 活性炭 200°C 烘箱 2h 活化 → 与原样对比 MEA → 活化后通过：活性炭预吸附问题 → 活化后失败：进入第4步 |
| 第4步 | 换不锈钢/铝合金外壳（或玻璃容器）→ MEA → 通过：PS 外壳问题 → 失败：HEPA 子结构问题 |

最多 4 轮 MEA（约 2 周）定位到具体部件。MEA 由立陶宛工厂执行，我方不产生额外费用。

4.2 并行材料 VOC 检测（从 0 元到有需要才花钱）

| 检测项目 | 方法 | 费用 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| DC732 玻璃胶 | 取 1g 入玻璃瓶，37°C 24h 甲醛检测管测顶空 | 约 100 元（检测管） | 甲醛 > 10ppb → 确认毒源 |
| 活性炭热解析 | 取 5g 入玻璃瓶，37°C 24h 借用 PID 测 TVOC | 0 元（借用） | TVOC > 200ppb → 预吸附问题 |
| 粘结剂/ABS 热解析 | 取小块入顶空瓶，37°C 24h 送第三方 GC-MS | 约 300 元（外送） | 检出苯系物/异氰酯酯 → 工业级问题 |
| HEPA 上下游 TVOC | 正常运行状态，PID 测 滤前 vs 滤后 | 0 元（借用） | 下游 > 上游 → HEPA 释放 VOC |
| PS 外壳空壳 | 外壳 37°C 24h，顶空测 对比清洗前后 | 0 元（实验室已有） | 清洗前 > 清洗后 → 脱模油污染 |

五、推进时间线

| 时间 | 事项 | 责任方 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5/26 周一 | 康福特视频会议，收集 SDS/检测报告 | 你+领导 | 0 元 |
| 5/26 周一 | 要求康福特快递 HEPA 样品 | 你 | 快递费对方承担 |
| 5/27-28 | 康福特材料 VOC 检测（PID/检测管） | 你 | 约 100 元 |
| 5/29 | 汇总初步检测结果，判断是否需要 MEA | 你 | 0 元 |
| 第 1 周 | 第 1 步 MEA（有/无过滤器对比） | 立陶宛 | 已预算内 |
| 第 2 周 | 第 2-3 步 MEA（DC732 排除/活性炭活化） | 立陶宛 | 已预算内 |
| 第 3 周 | 第 4 步 MEA（外壳替换/HEPA 子结构） | 立陶宛 | 已预算内+ ~30 元 |
| 第 4 周 | 形成 CAPA 报告，确定替换方案 | 你 | 0 元 |

六、成本汇总

| 项目 | 说明 | 预估费用 |
| --- | --- | --- |
| 甲醛检测管（Dräger） | 1-2 支，测 DC732 和活性炭 | 约 100 元 |
| GC-MS 外送检测 | 仅 2-3 个关键样品按需送检 | 约 300-600 元 |
| PID VOC 检测仪 | 从其他部门借用或租用 | 0 或约 500 元 |
| 医用级硅胶管 | 刮掉 DC732 后替代密封 | 约 30 元 |
| 合计 | 最低方案 / 含外送方案 | 200 元 / 1,000 元 |

结论：本方案建议新增费用不超过 1,000 元，核心实验路径（MEA 四步法）使用现有预算。第一步检测先做 0 元项目，只有需要时才花 100-300 元做单项检测。

— 文完 —